DETERMINAÇÃO DE NITRATO EM ÁGUA

ÂMBITO DE APLICAÇÃO:

Determinação de nitrato em água de consumo e águas brutas

PREPARAÇÃO DA AMOSTRA:

Normalmente não é necessária qualquer preparação, excepto:

1- Se a amostra tiver partículas em suspensão, deixar decantar ou filtrar por fibra de vidro antes de fazer a toma para o ensaio

2 - Se a amostra tiver mais de 50 mg/L de cloreto, removê-los de acordo com a técnica apresentada adiante

PROCEDIMENTO:

Pipetar 35 mL de mistura ácida para um copo de 100 mL.

Adicionar 5 mL da água a analisar.

Adicionar 5 mL da solução de 2,6-dimetil-fenol, agitar e aguardar entre 10 e 60 minutos.

Ler a absorvância da solução a 324 nm. (células de quartzo)

Calcular o teor em nitrato a partir da recta de calibração, tendo em conta o ensaio em branco.

OBSERVAÇÕES:

Esta determinação deverá ser efectuada logo após a recolha da amostra. A amostra pode ser conservada no frigorifico durante 1 a 2 dias.

CONTROLO DA QUALIDADE DOS RESULTADOS

Com cada grupo de amostras a analisar, incluir um padrão a partir duma solução diferente da utilizada na preparação da recta de calibração.

Elaborar uma carta de controlo para os valores encontrados.

O padrão a utilizar neste controlo deve ter uma concentração aproximada às amostras a analisar e estar enquadrado na recta de calibração.

PADRÕES A UTILIZAR NA RECTA DE CALIBRAÇÃO

Partindo de uma solução padrão 1000 mg/L de NO3-, preparar a seguinte diluição:

Solução 50 mg/L, diluindo 25:500 a solução 1000 mg/L

Preparar pelo menos 3 dos 10 padrões indicados (e um branco), colocando a quantidade indicada da solução 50 mg/L em balões de 50 mL e preenchendo com água destilada.

| PADRÃO (mg/L) | Volume a tomar (mL) |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| 20 | 20 |
| 40 | 40 |
| 50 | - |

PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES

1- Mistura ácida

- Misturar cuidadosamente num copo de 2000 mL, 500 mL de ácido sulfúrico e 500 mL de ácido fosfórico, ambos concentrados. Dissolver nesta mistura, 0.04 g de ácido amido-sulfónico. Esta solução é estável indefinidamente se conservada em frasco de vidro rolhado.

2 - 2,6 - Dimetil-fenol

- Dissolver 0.12 g de 2,6-dimetil-fenol em 100 mL de ácido acético. Esta solução é estável durante uma semana, guardada em frasco de vidro.

3 - Sulfato de prata

- Dissolver 4.40  0.02 g de Ag2SO4 em cerca de 950 mL de água. Diluir até 1000 mL com água. Esta solução pode ser conservada indefinidamente se conservada em frasco de vidro escuro.

REMOÇÃO DE CLORETOS

- Determinar a concentração de cloretos em mg/L.

- Medir 25 mL da amostra para um copo de 50 mL.

- Adicionar 0.05 x  Cl-  mL da solução de sulfato de prata.

- Misturar, agitando.

- Filtrar por papel de filtro, recolhendo o filtrado num copo de 50 mL.

- Tomar 5 mL deste filtrado para determinação do teor em nitratos.

- Corrigir o valor retirado da recta de calibração, multiplicando-o por:

25 + V

V

onde V é o volume adicionado da solução de sulfato de prata.