QUIMLAB - Química e Metrologia

Av. Shishima Hifumi , No 2911

Campus Universidade do Vale do Paraíba , URBANOVA

São José dos Campos - SP - CEP 12244-000

PABX - (012) 3949-2000    e.mail: quimlab@univap.br

Método de Análise de Chumbo em água por GFAAS

1 – Objetivo

Análise de chumbo em água em níveis de 2 - 25 ng/mL (ppb)

2 – Equipamentos e condições utilizadas

As análises são realizadas utilizando-se a técnica de espectrofotometria de absorção atômica por forno de grafite (GFAAS). Forno de grafite Varian GTA95 acoplado a espectrofotômetro Varian AA1475 é  empregado  nas análises.

Forno de grafite Varian GTA95

3 – Condições analíticas

Parâmetros de Operação do Forno

| Step | Temperatura (oC) | Tempo (s) | Fluxo (L/min) | Gás inerte | Leitura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75 | 5 | 3 | Argônio |  |
| 3 | 90 | 60 | 3 | Argônio |  |
| 4 | 120 | 10 | 3 | Argônio |  |
| 5 | 120 | 2 | 3 | Argônio |  |
| 6 | 2000 | 1 | 0 | Argônio | * |
| 7 | 2000 | 2 | 0 | Argônio | * |
| 8 | 2000 | 1 | 3 | Argônio |  |
| 9 | 130 | 15 | 3 | Argônio |  |

4 - Parâmetros Instrumentais

Corrente Lâmpada: 5 mA

Fenda: 1 nm

Comprimento de Onda: 217,0 nm

Background: Deutério

Volume analítico: 20 L

Tempo de integração: 5 s

Modo de leitura: Altura de pico

5  - Preparação de Amosta

Nenhuma preparação é necessária. As amostras são  injetadas diretamento no forno de grafite

6  - Preparação de padrões e curva de calibração

As análises são realizadas com curva de calibração construída com padrões de  5, 10 e 15 ng/mL de chumbo em matriz de ácido nítrico 1%.

A linearidade típica é de (r2)  0,99 com exatidão de +/-5%  no intervalo de calibração.

7 - Volume e condições de amostras

São necessários 10 mL de amostras conservadas previamente com ácido nítrico 1% para as análises a serem realizadas até 30 dias.

Amostras sem preservação devem ser analisadas no máximo em 1 semana.

Frascos de polietileno  quimicamente puro são recomendados para armazenagem e a conservação pode ser feita em temperatura ambiente.