Determinação de  Cloreto em  Gelatina Fotográfica por  Potenciometria

Desenvolvido por: Nilton Pereira Alves em 24/07/2004

QUIMLAB - Química e Metrologia

Av. Shishima Hifumi, No 2911

Campus UNIVAP - Incubadora de Base Tecnológica, URBANOVA

CEP 12.244-000 - São José dos Campos - SP

Telefax: - (012) 3362307

1 - Introdução

Este método é utilizado para determinação de cloreto solúveis em matéria primas, mais especificamente em gelatina grau fotográfico.

Se baseia na titulação potenciométrica do cloreto com solução padronizada de nitrato de prata. Emprega-se como eletrodo indicador de ponto que equivalência da titulação um eletrodo de prata maciça e como eletrodo de referêcia o eletrodo de prata/cloreto de prata com KCl 3M. Para evitar que o eletrólito do eletrodo de referência contamine a solução  da amostra utiliza-se  uma junção (ponte salina) contendo solução de nitrato de potássio.

Como equipamento pode ser empregado titulador com avaliação automática do ponto de equivalência ou um pHmetro  operando em modo mV. O método de avaliação do ponto de equivalência empregado pode ser o de primeira ou segunda derivada da curva potenciométrica mV versus volume gasto. A titulação é realizada em meio de ácido nítrico para evitar a precipitação de outros sais insolúveis de prata presentes na gelatina.

2 - Materiais

Titulador automático

Eletrodo indicador de prata

Eletrodo de referência de Ag/AgCl junção dupla com KNO3 saturado

Becker de 250 mL

Barra magnética

Balanção analítica com resolução de 0,1 mg

3 - Reagentes

Nitrato de prata 0,02 N padronizado

Ácido Nítrico 1+1

Água Destilada

4 - Preparação da amostra

Limpar o botão de prata do eletrodo combinado com auxílio de uma esponja Scotch-Brite.

Pesar aproximadamente 2 g de gelatina com resolução de 0,1 mg.

Adicionar 50 mL de água tipo I e deixar entumecer  para facilitar a dissolução.

Agitar até completa dissolução.

Adicionar 10 mL de solução de ácido nítrico 1+1.

Titular até 1a inflexão com solução de AgNO3 0,02 padronizado e registrar o volume gasto em mLs.

Formula de cálculo  para mg/kg (ppm) de cloreto :

(EP1 x N x 35,453

_________________   x 1000

P

Onde: Volume gasto de AgNO3 em mL

N é a normalidade do AgNO3 0,02N

35,453 miliequvalente grama do cloreto

P massa de gelatina em gramas

5 – Exemplo Experimentais de Amostras Tituladas

Equipamento utilizado:

Titulador metrohm 751 GPD titrino

Titulador metrohm 751 GPD titrino

Curva de Titulação - Dados

| 751 GPD Titrino 09278 |  | 7.510.020 |
| --- | --- | --- |
| user | Daniel |  |
| date 2004-07-21 time 13:55 |  | 4 |
| U(init) | 195 mV DET U | Chloride |
| smpl size | 2.0698 g |  |
| EP Number | 1 |  |
| Range | +100 / +400 mV |  |
| Title | 0.02110 |  |

Curva de Titulação Típica de Gelatina   sem Cloreto com AgNO3 0,02N

| V/ml | U/mV | ERC |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 195.2 | 0 |  |
| 0.01 | 195.5 | 12.9 |  |
| 0.02 | 196.2 | 18.1 |  |
| 0.03 | 197 | 20.2 |  |
| 0.16 | 209.4 | 19.8 |  |
| 0.282 | 219.4 | 17.3 |  |
| 0.406 | 227.3 | 14.2 |  |
| 0.577 | 235.9 | 11.3 |  |
| 0.772 | 243.6 | 8.9 |  |
| 0.991 | 250 | 7 |  |
| 1.241 | 255.8 | 5.6 |  |
| 1.514 | 260.7 | 4.6 |  |
| 1.81 | 265.2 | 3.9 |  |
| 2.121 | 269.3 | 3.3 |  |
| 2.443 | 272.7 | 2.9 |  |
| 2.781 | 276.1 | 2.6 |  |
| 3.122 | 279 | 2.3 |  |
| 3.474 | 281.7 | 2.1 |  |
| 3.831 | 284.1 | 1.9 |  |
| 4.195 | 286.4 | 1.8 |  |
| 4.562 | 288.5 | 1.6 |  |
| 4.934 | 290.5 | 1.6 |  |
| 5.309 | 292.4 | 1.5 |  |
| 5.686 | 294.2 | 1.4 |  |
| 6.066 | 295.8 | 1.3 |  |
| 6.45 | 297.3 | 1.2 |  |
| 6.837 | 298.8 | 1.2 |  |
| 7.224 | 300.2 | 1.1 |  |
| 7.613 | 301.5 | 1.1 |  |
| 8.005 | 302.8 | 1 |  |
| 8.397 | 303.9 | 0.9 |  |
| 8.793 | 305 | 0.7 |  |
| 9.19 | 306 | 0.7 |  |
| 9.589 | 307.1 | 0.7 |  |
| 9.986 | 308.1 | 0.7 |  |
| 10.385 | 309.2 | 0.6 |  |
| 10.782 | 310 | 0.6 |  |
| 11.185 | 310.9 | 0.6 |  |
| 11.586 | 311.8 | 0.5 |  |
| 11.987 | 312.6 | 0.5 |  |
| 12.391 | 313.4 | 0.5 |  |
| 12.795 | 314.2 |  | 0.5 |
| 13.199 | 315 |  | 0.5 |
| 13.603 | 315.7 |  | 0.5 |
| 14.009 | 316.5 |  | 0.4 |
| 14.413 | 317.1 |  | 0.4 |
| 14.821 | 317.7 |  | 0.4 |
| 15.229 | 318.3 |  | 0.4 |
| 15.637 | 318.9 |  | 0.4 |
| 16.045 | 319.5 |  | 0.4 |
| 16.453 | 320 |  | 0.4 |
| 16.864 | 320.6 |  | 0.4 |
| 17.273 | 321.1 |  | 0.3 |
| 17.684 | 321.6 |  | 0.3 |
| 18.095 | 322 |  | 0.3 |
| 18.508 | 322.5 |  | 0.3 |
| 18.919 | 322.9 |  | 0.2 |
| 19.332 | 323.2 |  | 0 |
| 19.748 | 323.5 |  | 0 |

Observação:

Não foi detectada a presença de cloreto na amostra analisada

Considerando para cálculo um volume máximo  gasto de 0,1 mL de AgNO3 0,02110N podemos deduzir que:

Onde : Vg é o volume gasto em mL

N é a normalidade do AgNO3

35,453 é o equivalente grama do cloreto

Pa é o peso da amostra em gramas

1000 é o fator de conversão para mg/kg ou ppm

Vg x N x 35,453                         0,1 x 0,02110 x 35,453

mg/kg Cl = --------------------------- x 1000  =  ----------------------------------- x 1000

Pa                                                 2,0698

mg/kg Cl =  36,14   ou seja a concentração de cloreto na amostra é < 36,14  mg/kg ou ppm.

Titulação de Amostra de Gelatina com Cloreto

Curva de Titulação  de Gelatina com Cloreto com AgNO3 0,02N

| 751 GPD Titrino 09278 |  | 7.510.020 |
| --- | --- | --- |
| user | Daniel |  |
| date 2004-07-21 time 13:55 |  | 4 |
| U(init) | 195 mV DET U | Chloride |
| smpl size | 2.0348 g |  |
| EP Number | 1 |  |
| Range | +100 / +400 mV |  |
| Title | 0.02110 |  |

| V/ml | U/mV | ERC |
| --- | --- | --- |
| 0 | 110.5 | 0 |
| 0.01 | 110.5 | 1.5 |
| 0.02 | 110.5 | 1.7 |
| 0.03 | 110.5 | 1.8 |
| 0.402 | 112.8 | 1.9 |
| 0.77 | 115.3 | 2.1 |
| 1.133 | 118.1 | 2.3 |
| 1.489 | 121 | 2.5 |
| 1.843 | 124.3 | 2.8 |
| 2.188 | 128 | 3.2 |
| 2.523 | 132 | 3.7 |
| 2.851 | 136.8 | 4.3 |
| 3.159 | 142 | 5.3 |
| 3.457 | 148.4 | 6.7 |
| 3.725 | 156.1 | 8.7 |
| 3.954 | 164.6 | 11.3 |
| 4.156 | 175.1 | 14.3 |
| 4.303 | 184.9 | 16.4 |
| 4.435 | 194.8 | 17 |
| 4.579 | 205.2 | 15.7 |
| 4.736 | 214.7 | 13.4 |
| 4.886 | 222 | 10.9 |
| 5.084 | 229.3 | 8.7 |
| 5.311 | 236 | 7 |
| 5.56 | 241.8 | 5.7 |
| 5.833 | 246.9 | 4.7 |
| 6.126 | 251.5 | 3.9 |
| 6.434 | 255.4 | 3.4 |
| 6.759 | 259.1 | 3 |
| 7.092 | 262.4 | 2.6 |
| 7.434 | 265.3 | 2.3 |
| 7.786 | 268 | 2.1 |
| 8.143 | 270.5 | 1.9 |
| 8.505 | 272.7 | 1.7 |
| 8.874 | 274.8 | 1.6 |
| 9.246 | 276.7 | 1.5 |
| 9.623 | 278.6 | 1.4 |
| 10.000 | 280.3 | 1.4 |
| 10.382 | 282.1 | 1.3 |
| 10.762 | 283.6 | 1.2 |
| 11.148 | 284.9 | 1.1 |
| 11.539 | 286.2 | 1.1 |
| 11.931 | 287.6 | 1.1 |
| 12.321 | 288.8 | 1 |
| 12.715 | 290.1 | 1 |
| 13.107 | 291.2 | 0.9 |
| 13.503 | 292.3 | 0.7 |
| 13.9 | 293.4 | 0.7 |
| 14.297 | 294.4 | 0.6 |
| 14.696 | 295.3 | 0.6 |
| 15.097 | 296.2 | 0.6 |
| 15.498 | 297.2 | 0.6 |
| 15.897 | 298 | 0.6 |
| 16.3 | 298.9 | 0.5 |
| 16.701 | 299.7 | 0.5 |
| 17.105 | 300.5 | 0.5 |
| 17.509 | 301.2 | 0.5 |
| 17.915 | 302 | 0.5 |
| 18.319 | 302.7 | 0.5 |
| 18.725 | 303.4 | 0.4 |
| 19.131 | 304.1 | 0 |
| 19.537 | 304.6 | 0 |

Curva de Titulação Típica

Onde : Vg é o volume gasto em mL

N é a normalidade do AgNO3

74,453  é o equivalente grama do cloreto de potássio

Vg x N x 35,453                         4,43  x 0,02110 x 35,453

mg/kg Cl = --------------------------- x 1000  =  ----------------------------------- x 1000

Pa                                                 2,0348

mg /kg Cl  = 1628,6 mg/kg

6 – Referência Bibliográgica

Standard Methods  20th Edition  Pg. 4-69