Sistema de Medição de EH platina versus prata/cloreto de prata

Eletrodo de Platina

Cuidados:

Não mergulhar em soluções ácidas contendo misturas de HF/HCl e HNO3

Não utilizar em soluções que contenham ácido fluorídrico

Somente limpar com detergente e água destilada.

Em caso de impregnação pode-se usar um a esponja  macia para remover crostas.

Fora do uso  manter o eletrodo armazenado em condição seca.

Evitar molhar as conexões do eletrodo.

Eletrodo de Referência - Ag/AgCl

Cuidados:

Não utilizar em soluções que contenham ácido fluorídrico

Trocar o eletrólito ou repor sempre com cloreto de potássio  4M ou saturado

Sempre lavar o eletrodo com água destilada.

Nunca esfregar o eletrodo para evitar a  formação de eletricidade estática.

Manter o eletrodo em repouso em solução de KCl 4M quando não estiver em uso.

Em caso de entupimento ou redução do fluxo de eletrólito da cerâmica porosa deve-se lixar lentamente o eletrodo com lixa dágua nO 300 umedecida com água,  até remoção da região obstruída.  Testar com solução de nitrato de prata 1M. Deve-se formar AgCl na cerâmica, que pode ser facilmente visualizado como um precipitado que se  desprende.

Evitar molhar as conexões do eletrodo.

Durante a utilização manter destampado o eletrodo de referência e fora de uso manter fechado.

Procedimento de calibração

- Conectar  os eletrodos no equipamento.

- Colocar o aparelho em modo de leitura de  mV

- Ajustar a temperatura e o botão de compensação para 25oC

- Curto circuitar os terminais de ambos os eletrodos e ajustar o valor de 0 mV no botão mV Relativo.

- Mergulhar os eletrodos na solução de ZoBell's.

O potencial da solução de Zobell`s  dever ser medido após 2 minutos de estabilização e os seguintes valores devem ser obtidos  com tolerância de +/-10mV:

Com eletrólito KCl 4M            :   + 228 mV

Com eletrólito KCl Saturado :   + 229 mV

Procedimento de leitura

Após leitura com a solução de ZoBell`s proceder diretamente a leituras das amostras.

Aguardar sempre 2 minutos de estabilização.

Converter o potencial medido das amostras contra o eletrodo de referência de Ag/AgCl para o eletrodo padrão de  hidrogênio utilizando a seguinte fórmula:

Eh =  E observado + Eh Zobells/referência - Eh Zobell observado

Sendo:

Eobservado  o potencial medido da amostra com relação ao eletrodo de Ag/AgCl

Eh Zobells/referência  o Eh  teórico para a solução de ZoBells relativo ao eletrodo padrão de hidrogênio . A 25oC o valor é +428 mV

Eh Zobell observado  o potencial medido na solução de ZoBells relativo ao eletrodo referência  de Ag/AgCl.  Para a solução de KCl 4M o valor é de +228 mV.

Após leituras deixar o equipamento em modo Stand By pressionando o botão SB.

Para mais informações consultar:

"Oxidations-Reduction Potencial (ORP)",  Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition pg. 2,75-78