Determinação de  Fluoreto em Soluções por

Espectrofotometria - Método SPADNS

QUIMLAB - Química e Metrologia

Av. Shishima Hifumi, No 2911

Campus UNIVAP - Incubadora de Base Tecnológica, URBANOVA

CEP 12.244-000 - São José dos Campos - SP

Telefax: - (012) 3362307

1 - Introdução

Este método é  utilizado para a determinação de fluoreto em água em um intervalo de 0 à 1,4 mg/L por espectrofotometria na região do visível.

É baseado na reação entre o ânion  fluoreto e uma laca de corante-zircônio.

O fluoreto reage com a laca de corante provocando sua dissociação formando um complexo incolor do ânion hexafluorozirconato(IV) (ZrF62-). Desta maneira a determinação do fluoreto é feita pela medida do grau de descoloração da solução contendo o corante (SPADNS).

Por ser a medida realizada espectrofotometricamente a presença de cor ou turbidez nas amostras são interferentes e precisam ser removidas antes das análises. Cloro livre também interfere e deve ser eliminado por redução com solução de arsenito de sódio.

2 - Equipamento

Espectrofotômetro que opere na região do espectro vísível (Cary 100 Varian)  ou colorímetro provido de filtro amarelo-esverdeado com transmissão entre 550 à 580 nm.

Cubeta de vidro com caminho ótico 1 cm.

Espectrofotômetro Cary 100 Varian

3 - Procedimento

3.1 - Curva de Calibração

Prepararar padrões de fluoreto no intervalo de 0 à 1,4 mg/L por diluição do padrão de 1000 mg/L com água.

Para 50 mL dos padrões adicione 10 mL da solução de SPADNS e misture bem.

Faça um branco com 50 mL de água destilada e 10 mL da solução de SPADNS.

Ajuste o espectrofotômetro para 570 nm e ajuste o zero de absorbância com água destilada.

Determine a  absorbância dos padrões e do branco de fluoreto.

Faça uma plotagem da concentração dos padrões versus as absorbâncias medidas e determine a equação de curva de calibração. Software de planilhas como o Excel pode ser utilizado.

A absorbância deve diminuir linerarmente com o aumento da concentração de fluoreto.

4 - Preparação de amostra

Se a amostra possui cloro residual deve ser eliminado previamente por adição de uma gota (0,05 mL) de solução de arsenito de sódio 5g/L para cada mg/L de cloro residual.

Use 50 mL de amostra ou de uma porção diluída da amostra e misture com 10 mL da solução de SPADNS.

Leia a absorbância em 570 nm e compare com a curva de calibração para determinar a concentração de fluoreto na amostra.

Havendo diluição multiplicar a concentração obtida pelo respectivo fator de diluição.

Amostra que produz solução totalmente incolor indica concentração elevada de fluoreto e deve  portanto ser diluída para a leitura de absorbância estar dentro da faixa de calibração. O ideal é que sempre as amostras apresentem uma coloração ligeiramente rosa  e nunca incolor.

Alternativamente pode-se utilizar o seguinte cálculo quando somente padrões de 0 e 1 mg/L de fluoreto são empregados:

mg/L F- = (Ao - Ax) / (Ao- A1)

Onde: A0 = Absorbância do padrão 0 mg/L fluoreto

A1 = Absorbância do padrão  1,0 mg/L de fluoreto

Ax = Absorbância da amostra preparada.

5 - Referência Bibliográfica

Standards Methods for the Examination of Water and Watewater 20th Edition  Pag 4-82